## Лист1
Наименование оборудования | Техническая спецификация:
Оборудование для стоматологического кабинета | 1. Стоматологическая установка предназначена для размещения пациента при оказании стоматологической помощи, для установки и подключения к источникам энергопитания стоматологических инструментов и приборов, а также для управления ими, для создания оптимального эргономичного рабочего места врача стоматолога в стоматологических клиниках.
Технические характеристики:
Давление воздуха на входе в установку не менее 550 кПа (5,5 Бар), не более 800 кПа (8 Бар)
Потребляемый расход воздуха: без пневмоэжектора – не более 60 л/мин, с воздушным пневмоэжектором – не более 100 л/мин
Давление воды на входе в установку: без гидроэжектора - не менее 150 кПа (1.5 Бар), не более 800 кПа (8 Бар)
Расход воды – не более10 л/мин
Габаритные размеры установки в разложенном состоянии (без учета вылета блока наконечников, чаши гидроблока и головы осветителя) 2130мм×850мм×1890 мм
Общая масса не более 290 кг
Потребляемая мощность установки не более 900 Вт
Электропитание: 220В ± 10%, 50 Гц ± 10%
Условия эксплуатации комплекта: Температура окружающей среды от +10°С до + 40°С, относительная влажность воздуха 30% - 85%, атмосферное давление 700 гПа - 1060 гПа
Соответствие класса безопасности: Исполнение согласно требованиям безопасности класс I тип В Класс потенциального риска применения 2а
Включает в себя следующие комплектующие:
Кресло стоматологическое:
Стоматологическое кресло имеет встроенные электромеханические приводы, которые перемещают сиденье вверх и вниз и регулируют угол наклона спинки. На спинке имеется подголовник с двойным сочленением.
Скорость перемещения сиденья от 0,017м/с до 0,018 м/с
Угловая скорость перемещения спинки 0,087 ± 0,03 рад/сек
Максимальная высота подъема сиденья 800 мм
Минимальная высота опускания сиденья 450 мм
Максимальное откидывание спинки от вертикали 90°
Управление креслом с тактильного пульта на рукоятке блока наконечников
Функция автоматического прекращения движения сиденья и спинки при достижении крайних положений
Подушки асептического исполнения, бесшовные
Материал обивки подушек сиденья, спинки, подголовника – винилискожа на трикотажной основе
Наполнение подушек – пенополиуретан формованный
Защитное покрытие под ноги пациента
Левый подлокотник
Материал обивки подушки подлокотника - винилискожа на трикотажной основе
Регулируемый подголовник с двойной артикуляцией
Перемещение подголовника вдоль оси кресла 180мм
Механизм безопасности нижнего кожуха параллелограмма и кожуха базы, при опускании кресла в нижнее положение (при наезде на препятствие нижним кожухом параллелограмма или кожухом базы происходит остановка движения кресла вниз и подъем кресла вверх на 5…10 см)
Запрет на движение кресла при работающем стоматологическом наконечнике
Отсутствие необходимости крепления к полу
Основание кресла – сварная металлоконструкция (стальной лист, S=8мм). Покрытие – эпоксидная порошковая краска. Основание имеет амортизирующий профиль из ПВХ по всему периметру
Материал кожухов – двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой
Возможность подведения коммуникаций через основание кресла
Грузоподъемность (с навесным оборудованием) не менее 210 кг
Габаритные размеры кресла 2130ммх680ммх1560мм
Ширина подушки сиденья 500 мм
Ширина подушки спинки 600 мм
Масса не более 150 кг
Режим работы: повторно-кратковременный
Блок наконечников:
Исполнение блока наконечников с нижним подводом инструментов
Воздушные шланги для наконечников выполнены из мягкого маслостойкого ПВХ материала (с внутренними силиконовыми трубками)
Количество каналов для инструментов - 5
Количество каналов “Midwest” – 3 (в стандартной комплектации)
Количество каналов “Midwest” с фиброоптикой – 1 (в стандартной комплектации)
Количество каналов ВВП (водовоздушный пистолет) – 1 (в стандартной комплектации)
Поворот гнезда (держателя) наконечника вокруг горизонтальной оси на 20° от верхнего крайнего положения до нижнего крайнего положения
Управление стоматологическими наконечниками - пневмоавтоматика
Обеспечиваемый поддерживаемый расход рабочего воздуха, подаваемого на пневматический наконечник не менее 60 л/мин при номинальном давлении 400 кПа (4 Бар)
Регулировка давления воздуха, подаваемого на воздушный канал
Регулировка давления вспомогательного воздуха, подаваемого на воздушный канал
Обеспечиваемый поддерживаемый расход воды, подаваемой на наконечник для охлаждения инструмента, не менее 10 мл/мин при номинальном давлении 250 кПа (2,5 Бар)
Регулировка воды, подаваемой на наконечник
Обеспечиваемый поддерживаемый расход воздуха через водо-воздушный пистолет не менее 4 л/мин при номинальном давлении 450 кПа (4,5 Бар)
Обеспечиваемый поддерживаемый расход воды через водо-воздушный пистолет не менее 100 мл/мин при номинальном давлении 250 кПа (2,5 Бар)
Герметичность пневмо-гидросоединений блока наконечников
Обеспечиваемая подача питания в блок наконечников для плат электрических стоматологических наконечников 24В ± 10% АС 100 ВА
Обеспечиваемое питание в блоке наконечников для системы подсветки наконечников 3,3В ± 3% DC 5 ВА
Ножная пневматическая педаль управления инструментами с пропорциональным воздушным клапаном
Манометр рабочего давления инструментов
Тактильный пульт управления креслом на рукоятке блока наконечников
Управление наполнением стакана
Управление омывом чаши
Тумблер вкл./выкл. подачи воды в наконечники
Пантографическое плечо
Пневмотормоз пантографа
Несущая способность блока наконечников не менее 3кг
Вращение головы блока наконечников вокруг вертикальной оси 180°
Перемещение головы блока наконечников по вертикали ±300 мм
Крепление блока наконечников на стойке светильника
Фильтр сдувки отработанного воздуха
Съемный поднос из нержавеющей стали
Материал кожуха – ударопрочный полистирол
Габаритные размеры головы блока наконечников 555ммх410ммх135мм
Масса не более 18 кг
Режим работы: продолжительный
Гидроблок:
Система автономной подачи воды (САПВ)
Давление воды обеспечиваемое САПВ 250±50 кПа (2,5±0,5 Бар)
Объем емкости САПВ – 1 л
Фильтр тонкой очистки (40 мкм) в САПВ
Съемные носики омыва чаши и наполнения стакана из нержавеющей стали
Чаша поворотная керамическая съемная
Угол поворота чаши 150°
Управление омывом чаши. Кнопка омыва выполнена из нержавеющей стали
Таймер автоматического отключения омыва чаши
Управление наполнением стакана. Кнопка наполнения выполнена из нержавеющей стали
Герметичность пневмо-гидросоединений гидроблока
Наличие легкодоступного объемного фильтра слюноотсоса и пылеотсоса
Пневмоэжекционные слюноотсос и пылеотсос
Обеспечиваемый расход сжатого воздуха при использовании пневмоэжектора не более 25 л/мин при давлении 500 кПа (5 Бар), производительность пневмоэжектора по воздуху не менее 30 л/мин
Материал кожухов – двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой
Габаритные размеры 570ммх395ммх380мм
Масса не более 10 кг
Режим работы: продолжительный
Напольный коммуникационный блок:
Подведение магистралей через напольный коммуникационный блок, находящийся рядом с креслом (материал блока коммуникационного – стальной лист, S=1мм) и возможность подведения магистралей через основание кресла
Крепление присоединительных элементов (ФКР воздушного, ФК водяного, влагоотделителя) в напольном коммуканикационном блоке при подведении магистралей снаружи кресла и крепление присоединительных элементов на основании кресла при подведении магистралей через основание кресла
Металлический фильтр-клапан-редуктор воздушный с краном
Тонкость фильтрации фильтроэлемента воздушного 40 мкм
Влагоотделитель с автоматическим отводом конденсата
Металлический фильтр-клапан водяной с краном
Тонкость фильтрации фильтроэлемента водяного 100мкм
Комплект арматуры для подключения к воздушной, водяной, вакуумной, канализационной магистралям
Светильник:
Пантографическое плечо, двухсекционный с шарнирным сочленением
Крепление на стойке гидроблока
Вращение вокруг вертикальной оси стойки - 360°
5 степеней свободы
Перемещение головы осветителя по вертикали ±350 мм
Источник света – два светодиода
Освещенность в центре рабочего поля обеспечиваемая светильником не менее 28000 ЛК на расстоянии 0,8 м
Освещенность на уровне глаз не более 1000 лк
Плавная регулировка освещенности рабочего поля
Рабочее расстояние 700 – 1000 мм
Размер светового пятна 180 мм х 90 мм
Бестеневой светильник, два зеркальных отражателя
Съемные ручки для автоклавирования и дезинфекции
Габаритные размеры 1765ммх620ммх410мм
Режим работы: продолжительный
2. Стул стоматолога:
Подушки асептического исполнения, бесшовные
Материал обивки – винилискожа на трикотажной основе
Наполнение подушек – пенополиуретан формованный
Габаритные размеры 620х620х980мм
Анатомическая форма сидения
Подпружиненный шарнир спинки
Регулировка положения спинки
Регулировка сиденья на высоте
Максимальная высота подъема сиденья 640 мм
Минимальная высота опускания сиденья 490 мм
Пять роликовых опор
Хромированное кольцо для ног на основании
Материал рамы сиденья и кронштейна спинки – стальной лист,S=8мм
Материал кожухов – двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой
3. Комплект стоматологических наконечников: угловой, прямой, турбинный, микромотор
4. Компрессор безмаслянный однопоршневой имеет:
Безмаслянный компрессор является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств.
Объём резервуара воздуха не менее 10 л.
Рабочее давление компрессора 5-7bar
Производительность компрессора при давлении 5 бар не менее 75 л/мин
Уровень шума с шумоподавляющим шкафом не более 46 дб (50Hz)
Режим эксплуатации S1-100% непрерывный режим работы
Габаритные размеры с шумоподавляющим шкафом (ШхГхВ): 580x440x655 мм.
Масса с шумоподавляющим шкафом: не более 53 кг.
Потребляемая мощность двигателя: 0,55 кВт
Электропитание: 230В 50 Гц
Условия окружающей среды при эксплуатации: температура: от +5 °C до +40 °C, макс. относительная влажность: 70 %, макс. абсолютная влажность: 15 г/м3.
Исполнение согласно требованиям безопасности класс I
Класс потенциального риска применения 2а
5. Тумба подкатная стоматологическая:
Выполнена из ламинированного ДСП, устойчивого к воздействию дезинфицирующих средств
Имеет три выдвижных ящика
Передвижная (имеется 4 колеса)
Мягкие края столешницы выполнены из прорезиненного врезного канта, с бепопасным краями. Борта столешницы препятствуют падению инструмента
Высота тумбы: 78 см
Ширина - 58 см
длина - 51 см
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | - Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев (на весь срок).
- Гарантия на наконечники не распространяется
- Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей
- замене или восстановлении отдельных частей МТ
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
К каждой установке предоставляется технический паспорт (в электронном виде или на бумажном носителе) на казахском и русском языках.
Ввоз установок осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан напрямую с завода-изготовителя.